NPWT Pump:     VCare 300S (with DeRoyal Dressing Kit)

Test Date:        June 16th ~17th 2016                   Tested by:    _Yuki Dai________

Canister Weight @ T=0: __97.8g_______

Canister Weight @ T=8 hours: __105.0g_______

- Insert Graph Pressure vs. Time here:

- Insert Manometer Data Log here:

| Index | --time-- | Pressure | unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9:30:57 | -115.9 | mmHg |
| 2 | 9:31:17 | -116.4 | mmHg |
| 3 | 9:31:37 | -112.7 | mmHg |
| 4 | 9:31:57 | -119.2 | mmHg |
| 5 | 9:32:17 | -116.9 | mmHg |
| 6 | 9:32:37 | -115 | mmHg |
| 7 | 9:32:57 | -113.2 | mmHg |
| 8 | 9:33:17 | -122.4 | mmHg |
| 9 | 9:33:37 | -119.7 | mmHg |
| 10 | 9:33:57 | -117.8 | mmHg |
| 11 | 9:34:17 | -116.4 | mmHg |
| 12 | 9:34:37 | -115.5 | mmHg |
| 13 | 9:34:57 | -114.1 | mmHg |
| 14 | 9:35:17 | -113.2 | mmHg |
| 15 | 9:35:37 | -28.6 | mmHg |
| 16 | 9:35:57 | -30.5 | mmHg |
| 17 | 9:36:17 | -31.9 | mmHg |
| 18 | 9:36:37 | -32.3 | mmHg |
| 19 | 9:36:57 | -32.8 | mmHg |
| 20 | 9:37:17 | -33.3 | mmHg |
| 21 | 9:37:37 | -89.2 | mmHg |
| 22 | 9:37:57 | -115 | mmHg |
| 23 | 9:38:17 | -113.2 | mmHg |
| 24 | 9:38:37 | -122.9 | mmHg |
| 25 | 9:38:57 | -120.6 | mmHg |
| 26 | 9:39:17 | -119.2 | mmHg |
| 27 | 9:39:37 | -117.8 | mmHg |
| 28 | 9:39:57 | -116.9 | mmHg |
| 29 | 9:40:17 | -115.5 | mmHg |
| 30 | 9:40:37 | -114.1 | mmHg |
| 31 | 9:40:57 | -113.7 | mmHg |
| 32 | 9:41:17 | -112.7 | mmHg |
| 33 | 9:41:37 | -123.8 | mmHg |
| 34 | 9:41:57 | -121.5 | mmHg |
| 35 | 9:42:17 | -120.1 | mmHg |
| 36 | 9:42:37 | -77.2 | mmHg |
| 37 | 9:42:57 | -28.6 | mmHg |
| 38 | 9:43:17 | -30.5 | mmHg |
| 39 | 9:43:37 | -31.4 | mmHg |
| 40 | 9:43:57 | -31.9 | mmHg |
| 41 | 9:44:17 | -32.3 | mmHg |
| 42 | 9:44:37 | -32.3 | mmHg |
| 43 | 9:44:57 | -117.3 | mmHg |
| 44 | 9:45:17 | -114.5 | mmHg |
| 45 | 9:45:37 | -113.2 | mmHg |
| 46 | 9:45:57 | -122.9 | mmHg |
| 47 | 9:46:17 | -121.1 | mmHg |
| 48 | 9:46:37 | -119.7 | mmHg |
| 49 | 9:46:57 | -118.7 | mmHg |
| 50 | 9:47:17 | -117.8 | mmHg |
| 51 | 9:47:37 | -116.9 | mmHg |
| 52 | 9:47:57 | -115.5 | mmHg |
| 53 | 9:48:17 | -114.5 | mmHg |
| 54 | 9:48:37 | -113.7 | mmHg |
| 55 | 9:48:57 | -112.7 | mmHg |
| 56 | 9:49:17 | -112.3 | mmHg |
| 57 | 9:49:37 | -122.4 | mmHg |
| 58 | 9:49:57 | -24.9 | mmHg |
| 59 | 9:50:17 | -29.1 | mmHg |
| 60 | 9:50:37 | -30.5 | mmHg |
| 61 | 9:50:57 | -30.9 | mmHg |
| 62 | 9:51:17 | -31.9 | mmHg |
| 63 | 9:51:37 | -31.9 | mmHg |
| 64 | 9:51:57 | -100.7 | mmHg |
| 65 | 9:52:17 | -115.9 | mmHg |
| 66 | 9:52:37 | -114.1 | mmHg |
| 67 | 9:52:57 | -112.7 | mmHg |
| 68 | 9:53:17 | -122.4 | mmHg |
| 69 | 9:53:37 | -120.6 | mmHg |
| 70 | 9:53:57 | -119.7 | mmHg |
| 71 | 9:54:17 | -118.7 | mmHg |
| 72 | 9:54:37 | -117.8 | mmHg |
| 73 | 9:54:57 | -116.4 | mmHg |
| 74 | 9:55:17 | -115.5 | mmHg |
| 75 | 9:55:37 | -114.5 | mmHg |
| 76 | 9:55:57 | -113.2 | mmHg |
| 77 | 9:56:17 | -112.7 | mmHg |
| 78 | 9:56:37 | -124.7 | mmHg |
| 79 | 9:56:57 | -59.1 | mmHg |
| 80 | 9:57:17 | -27.7 | mmHg |
| 81 | 9:57:37 | -29.5 | mmHg |
| 82 | 9:57:57 | -30.5 | mmHg |
| 83 | 9:58:17 | -30.9 | mmHg |
| 84 | 9:58:37 | -31.4 | mmHg |
| 85 | 9:58:57 | -37.4 | mmHg |
| 86 | 9:59:17 | -117.3 | mmHg |
| 87 | 9:59:37 | -115.5 | mmHg |
| 88 | 9:59:57 | -113.7 | mmHg |
| 89 | 10:00:17 | -112.3 | mmHg |
| 90 | 10:00:37 | -122.4 | mmHg |
| 91 | 10:00:57 | -121.1 | mmHg |
| 92 | 10:01:17 | -120.1 | mmHg |
| 93 | 10:01:37 | -119.2 | mmHg |
| 94 | 10:01:57 | -118.3 | mmHg |
| 95 | 10:02:17 | -116.4 | mmHg |
| 96 | 10:02:37 | -115.5 | mmHg |
| 97 | 10:02:57 | -114.5 | mmHg |
| 98 | 10:03:17 | -113.7 | mmHg |
| 99 | 10:03:37 | -112.7 | mmHg |
| 100 | 10:03:57 | -124.3 | mmHg |
| 101 | 10:04:17 | -25.4 | mmHg |
| 102 | 10:04:37 | -28.6 | mmHg |
| 103 | 10:04:57 | -30 | mmHg |
| 104 | 10:05:17 | -30.5 | mmHg |
| 105 | 10:05:37 | -30.9 | mmHg |
| 106 | 10:05:57 | -31.4 | mmHg |
| 107 | 10:06:17 | -112.3 | mmHg |
| 108 | 10:06:37 | -116.9 | mmHg |
| 109 | 10:06:57 | -115 | mmHg |
| 110 | 10:07:17 | -113.7 | mmHg |
| 111 | 10:07:37 | -112.3 | mmHg |
| 112 | 10:07:57 | -122.9 | mmHg |
| 113 | 10:08:17 | -121.1 | mmHg |
| 114 | 10:08:37 | -120.1 | mmHg |
| 115 | 10:08:57 | -119.2 | mmHg |
| 116 | 10:09:17 | -117.8 | mmHg |
| 117 | 10:09:37 | -116.9 | mmHg |
| 118 | 10:09:57 | -115.9 | mmHg |
| 119 | 10:10:17 | -114.5 | mmHg |
| 120 | 10:10:37 | -113.7 | mmHg |
| 121 | 10:10:57 | -112.7 | mmHg |
| 122 | 10:11:17 | -40.2 | mmHg |
| 123 | 10:11:37 | -27.3 | mmHg |
| 124 | 10:11:57 | -29.1 | mmHg |
| 125 | 10:12:17 | -29.5 | mmHg |
| 126 | 10:12:37 | -30.5 | mmHg |
| 127 | 10:12:57 | -30.5 | mmHg |
| 128 | 10:13:17 | -58.2 | mmHg |
| 129 | 10:13:37 | -117.3 | mmHg |
| 130 | 10:13:57 | -113.7 | mmHg |
| 131 | 10:14:17 | -122.9 | mmHg |
| 132 | 10:14:37 | -119.7 | mmHg |
| 133 | 10:14:57 | -116.9 | mmHg |
| 134 | 10:15:17 | -115 | mmHg |
| 135 | 10:15:37 | -112.7 | mmHg |
| 136 | 10:15:57 | -123.3 | mmHg |
| 137 | 10:16:17 | -121.1 | mmHg |
| 138 | 10:16:37 | -118.3 | mmHg |
| 139 | 10:16:57 | -115.9 | mmHg |
| 140 | 10:17:17 | -113.7 | mmHg |
| 141 | 10:17:37 | -124.3 | mmHg |
| 142 | 10:17:57 | -121.1 | mmHg |
| 143 | 10:18:17 | -119.2 | mmHg |
| 144 | 10:18:37 | -24.9 | mmHg |
| 145 | 10:18:57 | -28.2 | mmHg |
| 146 | 10:19:17 | -29.1 | mmHg |
| 147 | 10:19:37 | -30 | mmHg |
| 148 | 10:19:57 | -30 | mmHg |
| 149 | 10:20:17 | -30 | mmHg |
| 150 | 10:20:37 | -119.7 | mmHg |
| 151 | 10:20:57 | -114.1 | mmHg |
| 152 | 10:21:17 | -122.9 | mmHg |
| 153 | 10:21:37 | -119.7 | mmHg |
| 154 | 10:21:57 | -116.9 | mmHg |
| 155 | 10:22:17 | -114.5 | mmHg |
| 156 | 10:22:37 | -112.3 | mmHg |
| 157 | 10:22:57 | -121.5 | mmHg |
| 158 | 10:23:17 | -118.7 | mmHg |
| 159 | 10:23:37 | -115.9 | mmHg |
| 160 | 10:23:57 | -114.1 | mmHg |
| 161 | 10:24:17 | -125.7 | mmHg |
| 162 | 10:24:37 | -121.9 | mmHg |
| 163 | 10:24:57 | -119.7 | mmHg |
| 164 | 10:25:17 | -116.9 | mmHg |
| 165 | 10:25:37 | -29.5 | mmHg |
| 166 | 10:25:57 | -27.3 | mmHg |
| 167 | 10:26:17 | -29.1 | mmHg |
| 168 | 10:26:37 | -29.5 | mmHg |
| 169 | 10:26:57 | -30 | mmHg |
| 170 | 10:27:17 | -30 | mmHg |
| 171 | 10:27:37 | -69.3 | mmHg |
| 172 | 10:27:57 | -117.3 | mmHg |
| 173 | 10:28:17 | -113.7 | mmHg |
| 174 | 10:28:37 | -122.4 | mmHg |
| 175 | 10:28:57 | -119.2 | mmHg |
| 176 | 10:29:17 | -116.4 | mmHg |
| 177 | 10:29:37 | -113.7 | mmHg |
| 178 | 10:29:57 | -124.3 | mmHg |
| 179 | 10:30:17 | -120.6 | mmHg |
| 180 | 10:30:37 | -117.8 | mmHg |
| 181 | 10:30:57 | -115.9 | mmHg |
| 182 | 10:31:17 | -113.2 | mmHg |
| 183 | 10:31:37 | -123.8 | mmHg |
| 184 | 10:31:57 | -121.1 | mmHg |
| 185 | 10:32:17 | -117.8 | mmHg |
| 186 | 10:32:37 | -115.5 | mmHg |
| 187 | 10:32:57 | -26.3 | mmHg |
| 188 | 10:33:17 | -28.6 | mmHg |
| 189 | 10:33:37 | -29.5 | mmHg |
| 190 | 10:33:57 | -30 | mmHg |
| 191 | 10:34:17 | -30 | mmHg |
| 192 | 10:34:37 | -30 | mmHg |
| 193 | 10:34:57 | -119.7 | mmHg |
| 194 | 10:35:17 | -114.5 | mmHg |
| 195 | 10:35:37 | -123.8 | mmHg |
| 196 | 10:35:57 | -120.1 | mmHg |
| 197 | 10:36:17 | -116.9 | mmHg |
| 198 | 10:36:37 | -114.1 | mmHg |
| 199 | 10:36:57 | -125.7 | mmHg |
| 200 | 10:37:17 | -121.1 | mmHg |
| 201 | 10:37:37 | -118.3 | mmHg |
| 202 | 10:37:57 | -115.9 | mmHg |
| 203 | 10:38:17 | -113.2 | mmHg |
| 204 | 10:38:37 | -123.3 | mmHg |
| 205 | 10:38:57 | -120.1 | mmHg |
| 206 | 10:39:17 | -117.3 | mmHg |
| 207 | 10:39:37 | -115 | mmHg |
| 208 | 10:39:57 | -23.5 | mmHg |
| 209 | 10:40:17 | -27.7 | mmHg |
| 210 | 10:40:37 | -29.1 | mmHg |
| 211 | 10:40:57 | -29.5 | mmHg |
| 212 | 10:41:17 | -29.5 | mmHg |
| 213 | 10:41:37 | -30 | mmHg |
| 214 | 10:41:57 | -90.1 | mmHg |
| 215 | 10:42:17 | -115.5 | mmHg |
| 216 | 10:42:37 | -112.3 | mmHg |
| 217 | 10:42:57 | -121.5 | mmHg |
| 218 | 10:43:17 | -118.3 | mmHg |
| 219 | 10:43:37 | -115.5 | mmHg |
| 220 | 10:43:57 | -112.7 | mmHg |
| 221 | 10:44:17 | -122.9 | mmHg |
| 222 | 10:44:37 | -119.7 | mmHg |
| 223 | 10:44:57 | -117.3 | mmHg |
| 224 | 10:45:17 | -114.5 | mmHg |
| 225 | 10:45:37 | -112.3 | mmHg |
| 226 | 10:45:57 | -122.4 | mmHg |
| 227 | 10:46:17 | -120.1 | mmHg |
| 228 | 10:46:37 | -116.9 | mmHg |
| 229 | 10:46:57 | -69.8 | mmHg |
| 230 | 10:47:17 | -26.3 | mmHg |
| 231 | 10:47:37 | -28.6 | mmHg |
| 232 | 10:47:57 | -29.5 | mmHg |
| 233 | 10:48:17 | -29.5 | mmHg |
| 234 | 10:48:37 | -30 | mmHg |
| 235 | 10:48:57 | -30 | mmHg |
| 236 | 10:49:17 | -120.1 | mmHg |
| 237 | 10:49:37 | -115 | mmHg |
| 238 | 10:49:57 | -112.3 | mmHg |
| 239 | 10:50:17 | -120.1 | mmHg |
| 240 | 10:50:37 | -118.3 | mmHg |
| 241 | 10:50:57 | -115 | mmHg |
| 242 | 10:51:17 | -112.3 | mmHg |
| 243 | 10:51:37 | -121.9 | mmHg |
| 244 | 10:51:57 | -119.2 | mmHg |
| 245 | 10:52:17 | -116.9 | mmHg |
| 246 | 10:52:37 | -114.5 | mmHg |
| 247 | 10:52:57 | -111.3 | mmHg |
| 248 | 10:53:17 | -121.9 | mmHg |
| 249 | 10:53:37 | -119.2 | mmHg |
| 250 | 10:53:57 | -117.3 | mmHg |
| 251 | 10:54:17 | -23.1 | mmHg |
| 252 | 10:54:37 | -27.7 | mmHg |
| 253 | 10:54:57 | -29.1 | mmHg |
| 254 | 10:55:17 | -29.5 | mmHg |
| 255 | 10:55:37 | -29.5 | mmHg |
| 256 | 10:55:57 | -30 | mmHg |
| 257 | 10:56:17 | -112.3 | mmHg |
| 258 | 10:56:37 | -116.4 | mmHg |
| 259 | 10:56:57 | -112.7 | mmHg |
| 260 | 10:57:17 | -121.5 | mmHg |
| 261 | 10:57:37 | -119.2 | mmHg |
| 262 | 10:57:57 | -116.4 | mmHg |
| 263 | 10:58:17 | -113.2 | mmHg |
| 264 | 10:58:37 | -125.7 | mmHg |
| 265 | 10:58:57 | -120.6 | mmHg |
| 266 | 10:59:17 | -118.7 | mmHg |
| 267 | 10:59:37 | -115.9 | mmHg |
| 268 | 10:59:57 | -114.1 | mmHg |
| 269 | 11:00:17 | -124.7 | mmHg |
| 270 | 11:00:37 | -120.6 | mmHg |
| 271 | 11:00:57 | -118.3 | mmHg |
| 272 | 11:01:17 | -46.2 | mmHg |
| 273 | 11:01:37 | -26.8 | mmHg |
| 274 | 11:01:57 | -28.2 | mmHg |
| 275 | 11:02:17 | -29.1 | mmHg |
| 276 | 11:02:37 | -29.5 | mmHg |
| 277 | 11:02:57 | -29.5 | mmHg |
| 278 | 11:03:17 | -36.9 | mmHg |
| 279 | 11:03:37 | -118.3 | mmHg |
| 280 | 11:03:57 | -114.1 | mmHg |
| 281 | 11:04:17 | -110.9 | mmHg |
| 282 | 11:04:37 | -121.1 | mmHg |
| 283 | 11:04:57 | -117.8 | mmHg |
| 284 | 11:05:17 | -115 | mmHg |
| 285 | 11:05:37 | -113.2 | mmHg |
| 286 | 11:05:57 | -123.8 | mmHg |
| 287 | 11:06:17 | -121.1 | mmHg |
| 288 | 11:06:37 | -118.3 | mmHg |
| 289 | 11:06:57 | -115.9 | mmHg |
| 290 | 11:07:17 | -113.2 | mmHg |
| 291 | 11:07:37 | -123.3 | mmHg |
| 292 | 11:07:57 | -120.1 | mmHg |
| 293 | 11:08:17 | -117.3 | mmHg |
| 294 | 11:08:37 | -24 | mmHg |
| 295 | 11:08:57 | -27.7 | mmHg |
| 296 | 11:09:17 | -28.6 | mmHg |
| 297 | 11:09:37 | -29.1 | mmHg |
| 298 | 11:09:57 | -29.5 | mmHg |
| 299 | 11:10:17 | -29.5 | mmHg |
| 300 | 11:10:37 | -111.3 | mmHg |
| 301 | 11:10:57 | -116.4 | mmHg |
| 302 | 11:11:17 | -112.7 | mmHg |
| 303 | 11:11:37 | -122.4 | mmHg |
| 304 | 11:11:57 | -119.7 | mmHg |
| 305 | 11:12:17 | -116.9 | mmHg |
| 306 | 11:12:37 | -115 | mmHg |
| 307 | 11:12:57 | -111.8 | mmHg |
| 308 | 11:13:17 | -121.9 | mmHg |
| 309 | 11:13:37 | -119.2 | mmHg |
| 310 | 11:13:57 | -115.9 | mmHg |
| 311 | 11:14:17 | -114.5 | mmHg |
| 312 | 11:14:37 | -122.4 | mmHg |
| 313 | 11:14:57 | -121.5 | mmHg |
| 314 | 11:15:17 | -118.7 | mmHg |
| 315 | 11:15:37 | -37.4 | mmHg |
| 316 | 11:15:57 | -26.8 | mmHg |
| 317 | 11:16:17 | -28.2 | mmHg |
| 318 | 11:16:37 | -29.1 | mmHg |
| 319 | 11:16:57 | -29.1 | mmHg |
| 320 | 11:17:17 | -29.5 | mmHg |
| 321 | 11:17:37 | -58.6 | mmHg |
| 322 | 11:17:57 | -118.3 | mmHg |
| 323 | 11:18:17 | -113.7 | mmHg |
| 324 | 11:18:37 | -120.1 | mmHg |
| 325 | 11:18:57 | -120.6 | mmHg |
| 326 | 11:19:17 | -117.8 | mmHg |
| 327 | 11:19:37 | -115 | mmHg |
| 328 | 11:19:57 | -112.3 | mmHg |
| 329 | 11:20:17 | -121.9 | mmHg |
| 330 | 11:20:37 | -119.2 | mmHg |
| 331 | 11:20:57 | -115.9 | mmHg |
| 332 | 11:21:17 | -113.7 | mmHg |
| 333 | 11:21:37 | -124.3 | mmHg |
| 334 | 11:21:57 | -120.6 | mmHg |
| 335 | 11:22:17 | -117.8 | mmHg |
| 336 | 11:22:37 | -114.5 | mmHg |
| 337 | 11:22:57 | -24.9 | mmHg |
| 338 | 11:23:17 | -27.3 | mmHg |
| 339 | 11:23:37 | -28.2 | mmHg |
| 340 | 11:23:57 | -28.6 | mmHg |
| 341 | 11:24:17 | -29.1 | mmHg |
| 342 | 11:24:37 | -29.1 | mmHg |
| 343 | 11:24:57 | -121.1 | mmHg |
| 344 | 11:25:17 | -115 | mmHg |
| 345 | 11:25:37 | -111.8 | mmHg |
| 346 | 11:25:57 | -122.4 | mmHg |
| 347 | 11:26:17 | -119.7 | mmHg |
| 348 | 11:26:37 | -116.4 | mmHg |
| 349 | 11:26:57 | -113.7 | mmHg |
| 350 | 11:27:17 | -122.4 | mmHg |
| 351 | 11:27:37 | -119.2 | mmHg |
| 352 | 11:27:57 | -116.4 | mmHg |
| 353 | 11:28:17 | -114.1 | mmHg |
| 354 | 11:28:37 | -125.7 | mmHg |
| 355 | 11:28:57 | -121.1 | mmHg |
| 356 | 11:29:17 | -117.8 | mmHg |
| 357 | 11:29:37 | -115 | mmHg |
| 358 | 11:29:57 | -27.3 | mmHg |
| 359 | 11:30:17 | -26.3 | mmHg |
| 360 | 11:30:37 | -27.7 | mmHg |
| 361 | 11:30:57 | -28.2 | mmHg |
| 362 | 11:31:17 | -28.6 | mmHg |
| 363 | 11:31:37 | -29.1 | mmHg |
| 364 | 11:31:57 | -80.4 | mmHg |
| 365 | 11:32:17 | -117.3 | mmHg |
| 366 | 11:32:37 | -113.2 | mmHg |
| 367 | 11:32:57 | -122.9 | mmHg |
| 368 | 11:33:17 | -120.6 | mmHg |
| 369 | 11:33:37 | -117.8 | mmHg |
| 370 | 11:33:57 | -114.5 | mmHg |
| 371 | 11:34:17 | -124.3 | mmHg |
| 372 | 11:34:37 | -120.1 | mmHg |
| 373 | 11:34:57 | -117.8 | mmHg |
| 374 | 11:35:17 | -114.1 | mmHg |
| 375 | 11:35:37 | -112.3 | mmHg |
| 376 | 11:35:57 | -122.4 | mmHg |
| 377 | 11:36:17 | -118.7 | mmHg |
| 378 | 11:36:37 | -115.9 | mmHg |
| 379 | 11:36:57 | -113.7 | mmHg |
| 380 | 11:37:17 | -24.9 | mmHg |
| 381 | 11:37:37 | -27.3 | mmHg |
| 382 | 11:37:57 | -28.2 | mmHg |
| 383 | 11:38:17 | -28.6 | mmHg |
| 384 | 11:38:37 | -28.6 | mmHg |
| 385 | 11:38:57 | -28.6 | mmHg |
| 386 | 11:39:17 | -119.2 | mmHg |
| 387 | 11:39:37 | -114.5 | mmHg |
| 388 | 11:39:57 | -117.8 | mmHg |
| 389 | 11:40:17 | -120.6 | mmHg |
| 390 | 11:40:37 | -117.3 | mmHg |
| 391 | 11:40:57 | -114.5 | mmHg |
| 392 | 11:41:17 | -111.8 | mmHg |
| 393 | 11:41:37 | -121.5 | mmHg |
| 394 | 11:41:57 | -117.8 | mmHg |
| 395 | 11:42:17 | -115 | mmHg |
| 396 | 11:42:37 | -113.2 | mmHg |
| 397 | 11:42:57 | -122.9 | mmHg |
| 398 | 11:43:17 | -119.7 | mmHg |
| 399 | 11:43:37 | -116.4 | mmHg |
| 400 | 11:43:57 | -114.1 | mmHg |
| 401 | 11:44:17 | -21.3 | mmHg |
| 402 | 11:44:37 | -26.3 | mmHg |
| 403 | 11:44:57 | -27.7 | mmHg |
| 404 | 11:45:17 | -28.2 | mmHg |
| 405 | 11:45:37 | -28.2 | mmHg |
| 406 | 11:45:57 | -28.6 | mmHg |
| 407 | 11:46:17 | -92.8 | mmHg |
| 408 | 11:46:37 | -116.9 | mmHg |
| 409 | 11:46:57 | -112.3 | mmHg |
| 410 | 11:47:17 | -121.5 | mmHg |
| 411 | 11:47:37 | -118.3 | mmHg |
| 412 | 11:47:57 | -115.9 | mmHg |
| 413 | 11:48:17 | -112.7 | mmHg |
| 414 | 11:48:37 | -122.4 | mmHg |
| 415 | 11:48:57 | -118.7 | mmHg |
| 416 | 11:49:17 | -115.5 | mmHg |
| 417 | 11:49:37 | -113.2 | mmHg |
| 418 | 11:49:57 | -123.8 | mmHg |
| 419 | 11:50:17 | -120.6 | mmHg |
| 420 | 11:50:37 | -117.8 | mmHg |
| 421 | 11:50:57 | -114.1 | mmHg |
| 422 | 11:51:17 | -68.8 | mmHg |
| 423 | 11:51:37 | -24.9 | mmHg |
| 424 | 11:51:57 | -26.8 | mmHg |
| 425 | 11:52:17 | -27.7 | mmHg |
| 426 | 11:52:37 | -28.2 | mmHg |
| 427 | 11:52:57 | -28.2 | mmHg |
| 428 | 11:53:17 | -28.2 | mmHg |
| 429 | 11:53:37 | -120.6 | mmHg |
| 430 | 11:53:57 | -115 | mmHg |
| 431 | 11:54:17 | -111.3 | mmHg |
| 432 | 11:54:37 | -121.1 | mmHg |
| 433 | 11:54:57 | -117.8 | mmHg |
| 434 | 11:55:17 | -114.1 | mmHg |
| 435 | 11:55:37 | -112.3 | mmHg |
| 436 | 11:55:57 | -121.1 | mmHg |
| 437 | 11:56:17 | -117.3 | mmHg |
| 438 | 11:56:37 | -114.5 | mmHg |
| 439 | 11:56:57 | -111.3 | mmHg |
| 440 | 11:57:17 | -121.1 | mmHg |
| 441 | 11:57:37 | -117.3 | mmHg |
| 442 | 11:57:57 | -115 | mmHg |
| 443 | 11:58:17 | -111.8 | mmHg |
| 444 | 11:58:37 | -22.1 | mmHg |
| 445 | 11:58:57 | -26.3 | mmHg |
| 446 | 11:59:17 | -27.7 | mmHg |
| 447 | 11:59:37 | -28.2 | mmHg |
| 448 | 11:59:57 | -28.2 | mmHg |
| 449 | 12:00:17 | -28.2 | mmHg |
| 450 | 12:00:37 | -110.9 | mmHg |
| 451 | 12:00:57 | -115.5 | mmHg |
| 452 | 12:01:17 | -111.8 | mmHg |
| 453 | 12:01:37 | -121.1 | mmHg |
| 454 | 12:01:57 | -116.9 | mmHg |
| 455 | 12:02:17 | -114.1 | mmHg |
| 456 | 12:02:37 | -124.7 | mmHg |
| 457 | 12:02:57 | -120.1 | mmHg |
| 458 | 12:03:17 | -117.3 | mmHg |
| 459 | 12:03:37 | -114.1 | mmHg |
| 460 | 12:03:57 | -111.8 | mmHg |
| 461 | 12:04:17 | -121.5 | mmHg |
| 462 | 12:04:37 | -117.8 | mmHg |
| 463 | 12:04:57 | -115.5 | mmHg |
| 464 | 12:05:17 | -112.3 | mmHg |
| 465 | 12:05:37 | -44.3 | mmHg |
| 466 | 12:05:57 | -25.4 | mmHg |
| 467 | 12:06:17 | -26.8 | mmHg |
| 468 | 12:06:37 | -27.7 | mmHg |
| 469 | 12:06:57 | -28.2 | mmHg |
| 470 | 12:07:17 | -28.2 | mmHg |
| 471 | 12:07:37 | -37.4 | mmHg |
| 472 | 12:07:57 | -118.3 | mmHg |
| 473 | 12:08:17 | -113.2 | mmHg |
| 474 | 12:08:37 | -123.3 | mmHg |
| 475 | 12:08:57 | -119.2 | mmHg |
| 476 | 12:09:17 | -115.5 | mmHg |
| 477 | 12:09:37 | -112.7 | mmHg |
| 478 | 12:09:57 | -122.4 | mmHg |
| 479 | 12:10:17 | -118.3 | mmHg |
| 480 | 12:10:37 | -115.9 | mmHg |
| 481 | 12:10:57 | -112.7 | mmHg |
| 482 | 12:11:17 | -123.3 | mmHg |
| 483 | 12:11:37 | -120.1 | mmHg |
| 484 | 12:11:57 | -116.9 | mmHg |
| 485 | 12:12:17 | -113.7 | mmHg |
| 486 | 12:12:37 | -124.7 | mmHg |
| 487 | 12:12:57 | -23.1 | mmHg |
| 488 | 12:13:17 | -26.3 | mmHg |
| 489 | 12:13:37 | -27.3 | mmHg |
| 490 | 12:13:57 | -27.7 | mmHg |
| 491 | 12:14:17 | -28.2 | mmHg |
| 492 | 12:14:37 | -28.2 | mmHg |
| 493 | 12:14:57 | -110.9 | mmHg |
| 494 | 12:15:17 | -116.4 | mmHg |
| 495 | 12:15:37 | -112.7 | mmHg |
| 496 | 12:15:57 | -121.9 | mmHg |
| 497 | 12:16:17 | -118.7 | mmHg |
| 498 | 12:16:37 | -115 | mmHg |
| 499 | 12:16:57 | -112.7 | mmHg |
| 500 | 12:17:17 | -122.9 | mmHg |
| 501 | 12:17:37 | -119.7 | mmHg |
| 502 | 12:17:57 | -115.9 | mmHg |
| 503 | 12:18:17 | -112.7 | mmHg |
| 504 | 12:18:37 | -123.8 | mmHg |
| 505 | 12:18:57 | -120.1 | mmHg |
| 506 | 12:19:17 | -116.4 | mmHg |
| 507 | 12:19:37 | -113.2 | mmHg |
| 508 | 12:19:57 | -30 | mmHg |
| 509 | 12:20:17 | -25.4 | mmHg |
| 510 | 12:20:37 | -26.8 | mmHg |
| 511 | 12:20:57 | -27.3 | mmHg |
| 512 | 12:21:17 | -27.7 | mmHg |
| 513 | 12:21:37 | -27.7 | mmHg |
| 514 | 12:21:57 | -61 | mmHg |
| 515 | 12:22:17 | -118.7 | mmHg |
| 516 | 12:22:37 | -113.7 | mmHg |
| 517 | 12:22:57 | -124.3 | mmHg |
| 518 | 12:23:17 | -119.7 | mmHg |
| 519 | 12:23:37 | -116.4 | mmHg |
| 520 | 12:23:57 | -113.2 | mmHg |
| 521 | 12:24:17 | -124.3 | mmHg |
| 522 | 12:24:37 | -121.5 | mmHg |
| 523 | 12:24:57 | -117.8 | mmHg |
| 524 | 12:25:17 | -115 | mmHg |
| 525 | 12:25:37 | -112.3 | mmHg |
| 526 | 12:25:57 | -121.5 | mmHg |
| 527 | 12:26:17 | -118.7 | mmHg |
| 528 | 12:26:37 | -115.5 | mmHg |
| 529 | 12:26:57 | -112.3 | mmHg |
| 530 | 12:27:17 | -23.5 | mmHg |
| 531 | 12:27:37 | -25.9 | mmHg |
| 532 | 12:27:57 | -26.8 | mmHg |
| 533 | 12:28:17 | -27.3 | mmHg |
| 534 | 12:28:37 | -27.3 | mmHg |
| 535 | 12:28:57 | -27.3 | mmHg |
| 536 | 12:29:17 | -121.9 | mmHg |
| 537 | 12:29:37 | -115.9 | mmHg |
| 538 | 12:29:57 | -112.3 | mmHg |
| 539 | 12:30:17 | -121.5 | mmHg |
| 540 | 12:30:37 | -118.3 | mmHg |
| 541 | 12:30:57 | -115 | mmHg |
| 542 | 12:31:17 | -112.3 | mmHg |
| 543 | 12:31:37 | -123.3 | mmHg |
| 544 | 12:31:57 | -119.7 | mmHg |
| 545 | 12:32:17 | -116.4 | mmHg |
| 546 | 12:32:37 | -113.2 | mmHg |
| 547 | 12:32:57 | -123.8 | mmHg |
| 548 | 12:33:17 | -121.1 | mmHg |
| 549 | 12:33:37 | -118.3 | mmHg |
| 550 | 12:33:57 | -115.5 | mmHg |
| 551 | 12:34:17 | -27.3 | mmHg |
| 552 | 12:34:37 | -24.5 | mmHg |
| 553 | 12:34:57 | -26.3 | mmHg |
| 554 | 12:35:17 | -26.8 | mmHg |
| 555 | 12:35:37 | -27.3 | mmHg |
| 556 | 12:35:57 | -27.3 | mmHg |
| 557 | 12:36:17 | -84.1 | mmHg |
| 558 | 12:36:37 | -117.8 | mmHg |
| 559 | 12:36:57 | -113.7 | mmHg |
| 560 | 12:37:17 | -125.7 | mmHg |
| 561 | 12:37:37 | -121.1 | mmHg |
| 562 | 12:37:57 | -117.8 | mmHg |
| 563 | 12:38:17 | -115.5 | mmHg |
| 564 | 12:38:37 | -112.3 | mmHg |
| 565 | 12:38:57 | -124.3 | mmHg |
| 566 | 12:39:17 | -120.6 | mmHg |
| 567 | 12:39:37 | -117.3 | mmHg |
| 568 | 12:39:57 | -115 | mmHg |
| 569 | 12:40:17 | -111.8 | mmHg |
| 570 | 12:40:37 | -124.3 | mmHg |
| 571 | 12:40:57 | -121.1 | mmHg |
| 572 | 12:41:17 | -96.1 | mmHg |
| 573 | 12:41:37 | -24 | mmHg |
| 574 | 12:41:57 | -26.3 | mmHg |
| 575 | 12:42:17 | -27.3 | mmHg |
| 576 | 12:42:37 | -27.7 | mmHg |
| 577 | 12:42:57 | -27.7 | mmHg |
| 578 | 12:43:17 | -27.7 | mmHg |
| 579 | 12:43:37 | -120.6 | mmHg |
| 580 | 12:43:57 | -115.9 | mmHg |
| 581 | 12:44:17 | -112.3 | mmHg |
| 582 | 12:44:37 | -121.9 | mmHg |
| 583 | 12:44:57 | -119.2 | mmHg |
| 584 | 12:45:17 | -116.4 | mmHg |
| 585 | 12:45:37 | -113.7 | mmHg |
| 586 | 12:45:57 | -124.7 | mmHg |
| 587 | 12:46:17 | -121.5 | mmHg |
| 588 | 12:46:37 | -118.7 | mmHg |
| 589 | 12:46:57 | -115.9 | mmHg |
| 590 | 12:47:17 | -114.1 | mmHg |
| 591 | 12:47:37 | -125.7 | mmHg |
| 592 | 12:47:57 | -122.4 | mmHg |
| 593 | 12:48:17 | -119.7 | mmHg |
| 594 | 12:48:37 | -21.3 | mmHg |
| 595 | 12:48:57 | -25.4 | mmHg |
| 596 | 12:49:17 | -26.3 | mmHg |
| 597 | 12:49:37 | -27.3 | mmHg |
| 598 | 12:49:57 | -27.3 | mmHg |
| 599 | 12:50:17 | -27.7 | mmHg |
| 600 | 12:50:37 | -107.1 | mmHg |
| 601 | 12:50:57 | -117.3 | mmHg |
| 602 | 12:51:17 | -113.2 | mmHg |
| 603 | 12:51:37 | -124.7 | mmHg |
| 604 | 12:51:57 | -120.1 | mmHg |
| 605 | 12:52:17 | -116.9 | mmHg |
| 606 | 12:52:37 | -115 | mmHg |
| 607 | 12:52:57 | -111.8 | mmHg |
| 608 | 12:53:17 | -123.3 | mmHg |
| 609 | 12:53:37 | -120.6 | mmHg |
| 610 | 12:53:57 | -117.3 | mmHg |
| 611 | 12:54:17 | -115.5 | mmHg |
| 612 | 12:54:37 | -112.3 | mmHg |
| 613 | 12:54:57 | -122.9 | mmHg |
| 614 | 12:55:17 | -120.6 | mmHg |
| 615 | 12:55:37 | -62.8 | mmHg |
| 616 | 12:55:57 | -24 | mmHg |
| 617 | 12:56:17 | -25.9 | mmHg |
| 618 | 12:56:37 | -27.3 | mmHg |
| 619 | 12:56:57 | -27.3 | mmHg |
| 620 | 12:57:17 | -27.7 | mmHg |
| 621 | 12:57:37 | -27.7 | mmHg |
| 622 | 12:57:57 | -119.2 | mmHg |
| 623 | 12:58:17 | -115 | mmHg |
| 624 | 12:58:37 | -111.8 | mmHg |
| 625 | 12:58:57 | -121.1 | mmHg |
| 626 | 12:59:17 | -117.8 | mmHg |
| 627 | 12:59:37 | -115.9 | mmHg |
| 628 | 12:59:57 | -112.7 | mmHg |
| 629 | 13:00:17 | -124.3 | mmHg |
| 630 | 13:00:37 | -121.1 | mmHg |
| 631 | 13:00:57 | -118.7 | mmHg |
| 632 | 13:01:17 | -115.5 | mmHg |
| 633 | 13:01:37 | -113.2 | mmHg |
| 634 | 13:01:57 | -124.3 | mmHg |
| 635 | 13:02:17 | -120.6 | mmHg |
| 636 | 13:02:37 | -118.3 | mmHg |
| 637 | 13:02:57 | -22.1 | mmHg |
| 638 | 13:03:17 | -25.9 | mmHg |
| 639 | 13:03:37 | -27.3 | mmHg |
| 640 | 13:03:57 | -27.7 | mmHg |
| 641 | 13:04:17 | -28.2 | mmHg |
| 642 | 13:04:37 | -28.2 | mmHg |
| 643 | 13:04:57 | -110.9 | mmHg |
| 644 | 13:05:17 | -116.4 | mmHg |
| 645 | 13:05:37 | -112.7 | mmHg |
| 646 | 13:05:57 | -123.3 | mmHg |
| 647 | 13:06:17 | -119.2 | mmHg |
| 648 | 13:06:37 | -116.9 | mmHg |
| 649 | 13:06:57 | -115 | mmHg |
| 650 | 13:07:17 | -111.8 | mmHg |
| 651 | 13:07:37 | -122.4 | mmHg |
| 652 | 13:07:57 | -120.1 | mmHg |
| 653 | 13:08:17 | -116.9 | mmHg |
| 654 | 13:08:37 | -115 | mmHg |
| 655 | 13:08:57 | -112.3 | mmHg |
| 656 | 13:09:17 | -122.4 | mmHg |
| 657 | 13:09:37 | -120.6 | mmHg |
| 658 | 13:09:57 | -41.6 | mmHg |
| 659 | 13:10:17 | -24.9 | mmHg |
| 660 | 13:10:37 | -26.8 | mmHg |
| 661 | 13:10:57 | -27.3 | mmHg |
| 662 | 13:11:17 | -27.7 | mmHg |
| 663 | 13:11:37 | -28.2 | mmHg |
| 664 | 13:11:57 | -51.7 | mmHg |
| 665 | 13:12:17 | -119.7 | mmHg |
| 666 | 13:12:37 | -115 | mmHg |
| 667 | 13:12:57 | -113.2 | mmHg |
| 668 | 13:13:17 | -122.4 | mmHg |
| 669 | 13:13:37 | -119.2 | mmHg |
| 670 | 13:13:57 | -116.4 | mmHg |
| 671 | 13:14:17 | -114.1 | mmHg |
| 672 | 13:14:37 | -115 | mmHg |
| 673 | 13:14:57 | -121.9 | mmHg |
| 674 | 13:15:17 | -119.2 | mmHg |
| 675 | 13:15:37 | -116.4 | mmHg |
| 676 | 13:15:57 | -114.1 | mmHg |
| 677 | 13:16:17 | -111.3 | mmHg |
| 678 | 13:16:37 | -122.4 | mmHg |
| 679 | 13:16:57 | -120.6 | mmHg |
| 680 | 13:17:17 | -22.6 | mmHg |
| 681 | 13:17:37 | -25.4 | mmHg |
| 682 | 13:17:57 | -26.3 | mmHg |
| 683 | 13:18:17 | -26.8 | mmHg |
| 684 | 13:18:37 | -27.3 | mmHg |
| 685 | 13:18:57 | -27.3 | mmHg |
| 686 | 13:19:17 | -119.2 | mmHg |
| 687 | 13:19:37 | -117.3 | mmHg |
| 688 | 13:19:57 | -113.7 | mmHg |
| 689 | 13:20:17 | -125.2 | mmHg |
| 690 | 13:20:37 | -120.6 | mmHg |
| 691 | 13:20:57 | -118.3 | mmHg |
| 692 | 13:21:17 | -115.5 | mmHg |
| 693 | 13:21:37 | -112.7 | mmHg |
| 694 | 13:21:57 | -123.3 | mmHg |
| 695 | 13:22:17 | -120.1 | mmHg |
| 696 | 13:22:37 | -117.3 | mmHg |
| 697 | 13:22:57 | -115 | mmHg |
| 698 | 13:23:17 | -111.8 | mmHg |
| 699 | 13:23:37 | -123.3 | mmHg |
| 700 | 13:23:57 | -120.1 | mmHg |
| 701 | 13:24:17 | -28.2 | mmHg |
| 702 | 13:24:37 | -24.9 | mmHg |
| 703 | 13:24:57 | -26.3 | mmHg |
| 704 | 13:25:17 | -26.8 | mmHg |
| 705 | 13:25:37 | -27.3 | mmHg |
| 706 | 13:25:57 | -27.3 | mmHg |
| 707 | 13:26:17 | -65.1 | mmHg |
| 708 | 13:26:37 | -119.2 | mmHg |
| 709 | 13:26:57 | -114.5 | mmHg |
| 710 | 13:27:17 | -111.8 | mmHg |
| 711 | 13:27:37 | -121.5 | mmHg |
| 712 | 13:27:57 | -118.3 | mmHg |
| 713 | 13:28:17 | -114.5 | mmHg |
| 714 | 13:28:37 | -112.3 | mmHg |
| 715 | 13:28:57 | -123.3 | mmHg |
| 716 | 13:29:17 | -119.7 | mmHg |
| 717 | 13:29:37 | -116.9 | mmHg |
| 718 | 13:29:57 | -114.5 | mmHg |
| 719 | 13:30:17 | -111.8 | mmHg |
| 720 | 13:30:37 | -123.3 | mmHg |
| 721 | 13:30:57 | -120.6 | mmHg |
| 722 | 13:31:17 | -117.3 | mmHg |
| 723 | 13:31:37 | -23.5 | mmHg |
| 724 | 13:31:57 | -25.9 | mmHg |
| 725 | 13:32:17 | -26.8 | mmHg |
| 726 | 13:32:37 | -27.3 | mmHg |
| 727 | 13:32:57 | -27.7 | mmHg |
| 728 | 13:33:17 | -27.7 | mmHg |
| 729 | 13:33:37 | -121.1 | mmHg |
| 730 | 13:33:57 | -115.5 | mmHg |
| 731 | 13:34:17 | -112.3 | mmHg |
| 732 | 13:34:37 | -121.9 | mmHg |
| 733 | 13:34:57 | -119.2 | mmHg |
| 734 | 13:35:17 | -115.9 | mmHg |
| 735 | 13:35:37 | -113.2 | mmHg |
| 736 | 13:35:57 | -124.7 | mmHg |
| 737 | 13:36:17 | -120.6 | mmHg |
| 738 | 13:36:37 | -117.8 | mmHg |
| 739 | 13:36:57 | -115 | mmHg |
| 740 | 13:37:17 | -112.3 | mmHg |
| 741 | 13:37:37 | -122.4 | mmHg |
| 742 | 13:37:57 | -120.1 | mmHg |
| 743 | 13:38:17 | -116.4 | mmHg |
| 744 | 13:38:37 | -24 | mmHg |
| 745 | 13:38:57 | -24.9 | mmHg |
| 746 | 13:39:17 | -26.3 | mmHg |
| 747 | 13:39:37 | -26.8 | mmHg |
| 748 | 13:39:57 | -27.3 | mmHg |
| 749 | 13:40:17 | -27.3 | mmHg |
| 750 | 13:40:37 | -89.6 | mmHg |
| 751 | 13:40:57 | -117.8 | mmHg |
| 752 | 13:41:17 | -114.1 | mmHg |
| 753 | 13:41:37 | -111.3 | mmHg |
| 754 | 13:41:57 | -121.5 | mmHg |
| 755 | 13:42:17 | -117.8 | mmHg |
| 756 | 13:42:37 | -115.5 | mmHg |
| 757 | 13:42:57 | -112.7 | mmHg |
| 758 | 13:43:17 | -122.9 | mmHg |
| 759 | 13:43:37 | -119.7 | mmHg |
| 760 | 13:43:57 | -116.9 | mmHg |
| 761 | 13:44:17 | -114.1 | mmHg |
| 762 | 13:44:37 | -111.3 | mmHg |
| 763 | 13:44:57 | -122.4 | mmHg |
| 764 | 13:45:17 | -120.6 | mmHg |
| 765 | 13:45:37 | -82.2 | mmHg |
| 766 | 13:45:57 | -24 | mmHg |
| 767 | 13:46:17 | -25.9 | mmHg |
| 768 | 13:46:37 | -26.8 | mmHg |
| 769 | 13:46:57 | -27.3 | mmHg |
| 770 | 13:47:17 | -27.7 | mmHg |
| 771 | 13:47:37 | -27.3 | mmHg |
| 772 | 13:47:57 | -121.5 | mmHg |
| 773 | 13:48:17 | -115.9 | mmHg |
| 774 | 13:48:37 | -112.7 | mmHg |
| 775 | 13:48:57 | -122.9 | mmHg |
| 776 | 13:49:17 | -119.7 | mmHg |
| 777 | 13:49:37 | -116.9 | mmHg |
| 778 | 13:49:57 | -113.7 | mmHg |
| 779 | 13:50:17 | -126.1 | mmHg |
| 780 | 13:50:37 | -121.5 | mmHg |
| 781 | 13:50:57 | -118.3 | mmHg |
| 782 | 13:51:17 | -115.5 | mmHg |
| 783 | 13:51:37 | -113.2 | mmHg |
| 784 | 13:51:57 | -125.2 | mmHg |
| 785 | 13:52:17 | -121.1 | mmHg |
| 786 | 13:52:37 | -118.7 | mmHg |
| 787 | 13:52:57 | -20.8 | mmHg |
| 788 | 13:53:17 | -24.9 | mmHg |
| 789 | 13:53:37 | -26.3 | mmHg |
| 790 | 13:53:57 | -27.3 | mmHg |
| 791 | 13:54:17 | -27.3 | mmHg |
| 792 | 13:54:37 | -27.3 | mmHg |
| 793 | 13:54:57 | -113.2 | mmHg |
| 794 | 13:55:17 | -118.3 | mmHg |
| 795 | 13:55:37 | -114.5 | mmHg |
| 796 | 13:55:57 | -111.3 | mmHg |
| 797 | 13:56:17 | -121.9 | mmHg |
| 798 | 13:56:37 | -119.2 | mmHg |
| 799 | 13:56:57 | -115.9 | mmHg |
| 800 | 13:57:17 | -113.2 | mmHg |
| 801 | 13:57:37 | -124.7 | mmHg |
| 802 | 13:57:57 | -120.6 | mmHg |
| 803 | 13:58:17 | -117.8 | mmHg |
| 804 | 13:58:37 | -115 | mmHg |
| 805 | 13:58:57 | -111.8 | mmHg |
| 806 | 13:59:17 | -122.9 | mmHg |
| 807 | 13:59:37 | -119.2 | mmHg |
| 808 | 13:59:57 | -47.6 | mmHg |
| 809 | 14:00:17 | -24 | mmHg |
| 810 | 14:00:37 | -25.9 | mmHg |
| 811 | 14:00:57 | -26.3 | mmHg |
| 812 | 14:01:17 | -26.8 | mmHg |
| 813 | 14:01:37 | -27.3 | mmHg |
| 814 | 14:01:57 | -30 | mmHg |
| 815 | 14:02:17 | -118.3 | mmHg |
| 816 | 14:02:37 | -114.1 | mmHg |
| 817 | 14:02:57 | -125.7 | mmHg |
| 818 | 14:03:17 | -120.1 | mmHg |
| 819 | 14:03:37 | -115.9 | mmHg |
| 820 | 14:03:57 | -114.1 | mmHg |
| 821 | 14:04:17 | -125.2 | mmHg |
| 822 | 14:04:37 | -121.5 | mmHg |
| 823 | 14:04:57 | -118.3 | mmHg |
| 824 | 14:05:17 | -114.5 | mmHg |
| 825 | 14:05:37 | -111.8 | mmHg |
| 826 | 14:05:57 | -121.9 | mmHg |
| 827 | 14:06:17 | -118.7 | mmHg |
| 828 | 14:06:37 | -115 | mmHg |
| 829 | 14:06:57 | -112.3 | mmHg |
| 830 | 14:07:17 | -21.7 | mmHg |
| 831 | 14:07:37 | -24.9 | mmHg |
| 832 | 14:07:57 | -26.3 | mmHg |
| 833 | 14:08:17 | -26.8 | mmHg |
| 834 | 14:08:37 | -26.8 | mmHg |
| 835 | 14:08:57 | -27.3 | mmHg |
| 836 | 14:09:17 | -110.9 | mmHg |
| 837 | 14:09:37 | -116.4 | mmHg |
| 838 | 14:09:57 | -112.3 | mmHg |
| 839 | 14:10:17 | -122.9 | mmHg |
| 840 | 14:10:37 | -118.7 | mmHg |
| 841 | 14:10:57 | -115.5 | mmHg |
| 842 | 14:11:17 | -112.7 | mmHg |
| 843 | 14:11:37 | -123.8 | mmHg |
| 844 | 14:11:57 | -119.7 | mmHg |
| 845 | 14:12:17 | -116.9 | mmHg |
| 846 | 14:12:37 | -113.2 | mmHg |
| 847 | 14:12:57 | -124.3 | mmHg |
| 848 | 14:13:17 | -121.1 | mmHg |
| 849 | 14:13:37 | -117.8 | mmHg |
| 850 | 14:13:57 | -114.1 | mmHg |
| 851 | 14:14:17 | -36 | mmHg |
| 852 | 14:14:37 | -24 | mmHg |
| 853 | 14:14:57 | -25.4 | mmHg |
| 854 | 14:15:17 | -26.3 | mmHg |
| 855 | 14:15:37 | -26.8 | mmHg |
| 856 | 14:15:57 | -26.8 | mmHg |
| 857 | 14:16:17 | -54 | mmHg |
| 858 | 14:16:37 | -119.2 | mmHg |
| 859 | 14:16:57 | -114.5 | mmHg |
| 860 | 14:17:17 | -111.3 | mmHg |
| 861 | 14:17:37 | -121.5 | mmHg |
| 862 | 14:17:57 | -119.2 | mmHg |
| 863 | 14:18:17 | -115.5 | mmHg |
| 864 | 14:18:37 | -112.3 | mmHg |
| 865 | 14:18:57 | -123.3 | mmHg |
| 866 | 14:19:17 | -119.7 | mmHg |
| 867 | 14:19:37 | -117.3 | mmHg |
| 868 | 14:19:57 | -113.7 | mmHg |
| 869 | 14:20:17 | -119.7 | mmHg |
| 870 | 14:20:37 | -122.4 | mmHg |
| 871 | 14:20:57 | -119.2 | mmHg |
| 872 | 14:21:17 | -117.3 | mmHg |
| 873 | 14:21:37 | -22.6 | mmHg |
| 874 | 14:21:57 | -25.4 | mmHg |
| 875 | 14:22:17 | -26.3 | mmHg |
| 876 | 14:22:37 | -26.8 | mmHg |
| 877 | 14:22:57 | -27.3 | mmHg |
| 878 | 14:23:17 | -27.3 | mmHg |
| 879 | 14:23:37 | -122.4 | mmHg |
| 880 | 14:23:57 | -116.4 | mmHg |
| 881 | 14:24:17 | -113.2 | mmHg |
| 882 | 14:24:37 | -122.4 | mmHg |
| 883 | 14:24:57 | -119.7 | mmHg |
| 884 | 14:25:17 | -115.9 | mmHg |
| 885 | 14:25:37 | -112.7 | mmHg |
| 886 | 14:25:57 | -123.8 | mmHg |
| 887 | 14:26:17 | -119.7 | mmHg |
| 888 | 14:26:37 | -117.8 | mmHg |
| 889 | 14:26:57 | -114.1 | mmHg |
| 890 | 14:27:17 | -125.7 | mmHg |
| 891 | 14:27:37 | -122.9 | mmHg |
| 892 | 14:27:57 | -118.7 | mmHg |
| 893 | 14:28:17 | -115.5 | mmHg |
| 894 | 14:28:37 | -26.8 | mmHg |
| 895 | 14:28:57 | -24.5 | mmHg |
| 896 | 14:29:17 | -25.9 | mmHg |
| 897 | 14:29:37 | -26.3 | mmHg |
| 898 | 14:29:57 | -26.8 | mmHg |
| 899 | 14:30:17 | -26.8 | mmHg |
| 900 | 14:30:37 | -76.2 | mmHg |
| 901 | 14:30:57 | -119.2 | mmHg |
| 902 | 14:31:17 | -114.5 | mmHg |
| 903 | 14:31:37 | -111.3 | mmHg |
| 904 | 14:31:57 | -121.1 | mmHg |
| 905 | 14:32:17 | -118.3 | mmHg |
| 906 | 14:32:37 | -114.5 | mmHg |
| 907 | 14:32:57 | -111.8 | mmHg |
| 908 | 14:33:17 | -121.5 | mmHg |
| 909 | 14:33:37 | -118.3 | mmHg |
| 910 | 14:33:57 | -115.5 | mmHg |
| 911 | 14:34:17 | -112.3 | mmHg |
| 912 | 14:34:37 | -122.9 | mmHg |
| 913 | 14:34:57 | -120.1 | mmHg |
| 914 | 14:35:17 | -116.9 | mmHg |
| 915 | 14:35:37 | -114.1 | mmHg |
| 916 | 14:35:57 | -22.6 | mmHg |
| 917 | 14:36:17 | -25.4 | mmHg |
| 918 | 14:36:37 | -26.3 | mmHg |
| 919 | 14:36:57 | -26.8 | mmHg |
| 920 | 14:37:17 | -26.8 | mmHg |
| 921 | 14:37:37 | -26.8 | mmHg |
| 922 | 14:37:57 | -122.9 | mmHg |
| 923 | 14:38:17 | -116.4 | mmHg |
| 924 | 14:38:37 | -112.3 | mmHg |
| 925 | 14:38:57 | -122.9 | mmHg |
| 926 | 14:39:17 | -118.7 | mmHg |
| 927 | 14:39:37 | -115.5 | mmHg |
| 928 | 14:39:57 | -111.8 | mmHg |
| 929 | 14:40:17 | -121.9 | mmHg |
| 930 | 14:40:37 | -118.7 | mmHg |
| 931 | 14:40:57 | -115 | mmHg |
| 932 | 14:41:17 | -112.3 | mmHg |
| 933 | 14:41:37 | -122.4 | mmHg |
| 934 | 14:41:57 | -119.2 | mmHg |
| 935 | 14:42:17 | -115 | mmHg |
| 936 | 14:42:37 | -111.8 | mmHg |
| 937 | 14:42:57 | -21.7 | mmHg |
| 938 | 14:43:17 | -24.5 | mmHg |
| 939 | 14:43:37 | -25.9 | mmHg |
| 940 | 14:43:57 | -26.3 | mmHg |
| 941 | 14:44:17 | -26.3 | mmHg |
| 942 | 14:44:37 | -26.3 | mmHg |
| 943 | 14:44:57 | -91.5 | mmHg |
| 944 | 14:45:17 | -117.8 | mmHg |
| 945 | 14:45:37 | -113.2 | mmHg |
| 946 | 14:45:57 | -122.9 | mmHg |
| 947 | 14:46:17 | -118.3 | mmHg |
| 948 | 14:46:37 | -115 | mmHg |
| 949 | 14:46:57 | -111.8 | mmHg |
| 950 | 14:47:17 | -122.9 | mmHg |
| 951 | 14:47:37 | -118.3 | mmHg |
| 952 | 14:47:57 | -115.5 | mmHg |
| 953 | 14:48:17 | -111.8 | mmHg |
| 954 | 14:48:37 | -122.4 | mmHg |
| 955 | 14:48:57 | -119.2 | mmHg |
| 956 | 14:49:17 | -115 | mmHg |
| 957 | 14:49:37 | -112.3 | mmHg |
| 958 | 14:49:57 | -81.3 | mmHg |
| 959 | 14:50:17 | -23.1 | mmHg |
| 960 | 14:50:37 | -25.4 | mmHg |
| 961 | 14:50:57 | -26.3 | mmHg |
| 962 | 14:51:17 | -26.3 | mmHg |
| 963 | 14:51:37 | -26.8 | mmHg |
| 964 | 14:51:57 | -26.8 | mmHg |
| 965 | 14:52:17 | -120.6 | mmHg |
| 966 | 14:52:37 | -115 | mmHg |
| 967 | 14:52:57 | -111.3 | mmHg |
| 968 | 14:53:17 | -120.6 | mmHg |
| 969 | 14:53:37 | -118.3 | mmHg |
| 970 | 14:53:57 | -113.7 | mmHg |
| 971 | 14:54:17 | -124.3 | mmHg |
| 972 | 14:54:37 | -119.7 | mmHg |
| 973 | 14:54:57 | -116.4 | mmHg |
| 974 | 14:55:17 | -112.3 | mmHg |
| 975 | 14:55:37 | -124.3 | mmHg |
| 976 | 14:55:57 | -120.1 | mmHg |
| 977 | 14:56:17 | -116.4 | mmHg |
| 978 | 14:56:37 | -113.2 | mmHg |
| 979 | 14:56:57 | -123.8 | mmHg |
| 980 | 14:57:17 | -20.3 | mmHg |
| 981 | 14:57:37 | -24.5 | mmHg |
| 982 | 14:57:57 | -25.9 | mmHg |
| 983 | 14:58:17 | -26.3 | mmHg |
| 984 | 14:58:37 | -26.8 | mmHg |
| 985 | 14:58:57 | -26.8 | mmHg |
| 986 | 14:59:17 | -111.3 | mmHg |
| 987 | 14:59:37 | -115.9 | mmHg |
| 988 | 14:59:57 | -111.3 | mmHg |
| 989 | 15:00:17 | -121.1 | mmHg |
| 990 | 15:00:37 | -117.3 | mmHg |
| 991 | 15:00:57 | -114.1 | mmHg |
| 992 | 15:01:17 | -124.7 | mmHg |
| 993 | 15:01:37 | -120.1 | mmHg |
| 994 | 15:01:57 | -116.4 | mmHg |
| 995 | 15:02:17 | -112.7 | mmHg |
| 996 | 15:02:37 | -125.7 | mmHg |
| 997 | 15:02:57 | -121.5 | mmHg |
| 998 | 15:03:17 | -117.3 | mmHg |
| 999 | 15:03:37 | -114.1 | mmHg |
| 1000 | 15:03:57 | -124.3 | mmHg |
| 1001 | 15:04:17 | -45.2 | mmHg |
| 1002 | 15:04:37 | -23.5 | mmHg |
| 1003 | 15:04:57 | -25.4 | mmHg |
| 1004 | 15:05:17 | -26.3 | mmHg |
| 1005 | 15:05:37 | -26.3 | mmHg |
| 1006 | 15:05:57 | -26.8 | mmHg |
| 1007 | 15:06:17 | -29.1 | mmHg |
| 1008 | 15:06:37 | -120.1 | mmHg |
| 1009 | 15:06:57 | -114.5 | mmHg |
| 1010 | 15:07:17 | -125.7 | mmHg |
| 1011 | 15:07:37 | -120.6 | mmHg |
| 1012 | 15:07:57 | -117.3 | mmHg |
| 1013 | 15:08:17 | -113.2 | mmHg |
| 1014 | 15:08:37 | -124.3 | mmHg |
| 1015 | 15:08:57 | -120.1 | mmHg |
| 1016 | 15:09:17 | -116.4 | mmHg |
| 1017 | 15:09:37 | -112.7 | mmHg |
| 1018 | 15:09:57 | -123.3 | mmHg |
| 1019 | 15:10:17 | -119.7 | mmHg |
| 1020 | 15:10:37 | -115.5 | mmHg |
| 1021 | 15:10:57 | -112.3 | mmHg |
| 1022 | 15:11:17 | -122.4 | mmHg |
| 1023 | 15:11:37 | -20.8 | mmHg |
| 1024 | 15:11:57 | -24 | mmHg |
| 1025 | 15:12:17 | -25.4 | mmHg |
| 1026 | 15:12:37 | -25.9 | mmHg |
| 1027 | 15:12:57 | -25.9 | mmHg |
| 1028 | 15:13:17 | -25.9 | mmHg |
| 1029 | 15:13:37 | -121.1 | mmHg |
| 1030 | 15:13:57 | -115.9 | mmHg |
| 1031 | 15:14:17 | -111.8 | mmHg |
| 1032 | 15:14:37 | -121.1 | mmHg |
| 1033 | 15:14:57 | -117.8 | mmHg |
| 1034 | 15:15:17 | -114.1 | mmHg |
| 1035 | 15:15:37 | -124.3 | mmHg |
| 1036 | 15:15:57 | -120.6 | mmHg |
| 1037 | 15:16:17 | -116.9 | mmHg |
| 1038 | 15:16:37 | -112.7 | mmHg |
| 1039 | 15:16:57 | -123.3 | mmHg |
| 1040 | 15:17:17 | -119.2 | mmHg |
| 1041 | 15:17:37 | -115.9 | mmHg |
| 1042 | 15:17:57 | -112.3 | mmHg |
| 1043 | 15:18:17 | -121.9 | mmHg |
| 1044 | 15:18:37 | -30.9 | mmHg |
| 1045 | 15:18:57 | -23.1 | mmHg |
| 1046 | 15:19:17 | -24.5 | mmHg |
| 1047 | 15:19:37 | -25.4 | mmHg |
| 1048 | 15:19:57 | -25.9 | mmHg |
| 1049 | 15:20:17 | -25.9 | mmHg |
| 1050 | 15:20:37 | -56.4 | mmHg |
| 1051 | 15:20:57 | -119.7 | mmHg |
| 1052 | 15:21:17 | -115 | mmHg |
| 1053 | 15:21:37 | -124.7 | mmHg |
| 1054 | 15:21:57 | -120.6 | mmHg |
| 1055 | 15:22:17 | -116.4 | mmHg |
| 1056 | 15:22:37 | -112.3 | mmHg |
| 1057 | 15:22:57 | -122.4 | mmHg |
| 1058 | 15:23:17 | -118.7 | mmHg |
| 1059 | 15:23:37 | -115 | mmHg |
| 1060 | 15:23:57 | -127.1 | mmHg |
| 1061 | 15:24:17 | -121.1 | mmHg |
| 1062 | 15:24:37 | -117.3 | mmHg |
| 1063 | 15:24:57 | -113.7 | mmHg |
| 1064 | 15:25:17 | -124.7 | mmHg |
| 1065 | 15:25:37 | -120.1 | mmHg |
| 1066 | 15:25:57 | -21.7 | mmHg |
| 1067 | 15:26:17 | -24.5 | mmHg |
| 1068 | 15:26:37 | -24.9 | mmHg |
| 1069 | 15:26:57 | -25.9 | mmHg |
| 1070 | 15:27:17 | -25.9 | mmHg |
| 1071 | 15:27:37 | -25.9 | mmHg |
| 1072 | 15:27:57 | -114.5 | mmHg |
| 1073 | 15:28:17 | -117.3 | mmHg |
| 1074 | 15:28:37 | -112.7 | mmHg |
| 1075 | 15:28:57 | -122.4 | mmHg |
| 1076 | 15:29:17 | -118.7 | mmHg |
| 1077 | 15:29:37 | -115 | mmHg |
| 1078 | 15:29:57 | -126.1 | mmHg |
| 1079 | 15:30:17 | -121.5 | mmHg |
| 1080 | 15:30:37 | -116.9 | mmHg |
| 1081 | 15:30:57 | -113.2 | mmHg |
| 1082 | 15:31:17 | -123.8 | mmHg |
| 1083 | 15:31:37 | -119.7 | mmHg |
| 1084 | 15:31:57 | -115.5 | mmHg |
| 1085 | 15:32:17 | -112.3 | mmHg |
| 1086 | 15:32:37 | -122.4 | mmHg |
| 1087 | 15:32:57 | -25.4 | mmHg |
| 1088 | 15:33:17 | -23.1 | mmHg |
| 1089 | 15:33:37 | -24.5 | mmHg |
| 1090 | 15:33:57 | -25.4 | mmHg |
| 1091 | 15:34:17 | -25.4 | mmHg |
| 1092 | 15:34:37 | -25.9 | mmHg |
| 1093 | 15:34:57 | -79.4 | mmHg |
| 1094 | 15:35:17 | -118.3 | mmHg |
| 1095 | 15:35:37 | -113.2 | mmHg |
| 1096 | 15:35:57 | -124.3 | mmHg |
| 1097 | 15:36:17 | -120.6 | mmHg |
| 1098 | 15:36:37 | -115.9 | mmHg |
| 1099 | 15:36:57 | -126.6 | mmHg |
| 1100 | 15:37:17 | -121.1 | mmHg |
| 1101 | 15:37:37 | -116.9 | mmHg |
| 1102 | 15:37:57 | -114.1 | mmHg |
| 1103 | 15:38:17 | -123.8 | mmHg |
| 1104 | 15:38:37 | -119.7 | mmHg |
| 1105 | 15:38:57 | -115.5 | mmHg |
| 1106 | 15:39:17 | -111.8 | mmHg |
| 1107 | 15:39:37 | -122.4 | mmHg |
| 1108 | 15:39:57 | -119.2 | mmHg |
| 1109 | 15:40:17 | -22.1 | mmHg |
| 1110 | 15:40:37 | -24.5 | mmHg |
| 1111 | 15:40:57 | -25.4 | mmHg |
| 1112 | 15:41:17 | -25.9 | mmHg |
| 1113 | 15:41:37 | -25.9 | mmHg |
| 1114 | 15:41:57 | -25.9 | mmHg |
| 1115 | 15:42:17 | -121.1 | mmHg |
| 1116 | 15:42:37 | -115 | mmHg |
| 1117 | 15:42:57 | -126.6 | mmHg |
| 1118 | 15:43:17 | -120.6 | mmHg |
| 1119 | 15:43:37 | -117.3 | mmHg |
| 1120 | 15:43:57 | -113.2 | mmHg |
| 1121 | 15:44:17 | -123.8 | mmHg |
| 1122 | 15:44:37 | -119.2 | mmHg |
| 1123 | 15:44:57 | -115.5 | mmHg |
| 1124 | 15:45:17 | -127.1 | mmHg |
| 1125 | 15:45:37 | -121.1 | mmHg |
| 1126 | 15:45:57 | -117.8 | mmHg |
| 1127 | 15:46:17 | -113.7 | mmHg |
| 1128 | 15:46:37 | -124.7 | mmHg |
| 1129 | 15:46:57 | -120.6 | mmHg |
| 1130 | 15:47:17 | -20.3 | mmHg |
| 1131 | 15:47:37 | -23.5 | mmHg |
| 1132 | 15:47:57 | -24.9 | mmHg |
| 1133 | 15:48:17 | -25.4 | mmHg |
| 1134 | 15:48:37 | -25.9 | mmHg |
| 1135 | 15:48:57 | -25.9 | mmHg |
| 1136 | 15:49:17 | -95.6 | mmHg |
| 1137 | 15:49:37 | -118.3 | mmHg |
| 1138 | 15:49:57 | -113.7 | mmHg |
| 1139 | 15:50:17 | -123.3 | mmHg |
| 1140 | 15:50:37 | -118.7 | mmHg |
| 1141 | 15:50:57 | -115.5 | mmHg |
| 1142 | 15:51:17 | -126.6 | mmHg |
| 1143 | 15:51:37 | -121.1 | mmHg |
| 1144 | 15:51:57 | -117.8 | mmHg |
| 1145 | 15:52:17 | -113.7 | mmHg |
| 1146 | 15:52:37 | -123.3 | mmHg |
| 1147 | 15:52:57 | -120.1 | mmHg |
| 1148 | 15:53:17 | -116.4 | mmHg |
| 1149 | 15:53:37 | -112.3 | mmHg |
| 1150 | 15:53:57 | -122.9 | mmHg |
| 1151 | 15:54:17 | -67 | mmHg |
| 1152 | 15:54:37 | -22.6 | mmHg |
| 1153 | 15:54:57 | -24.9 | mmHg |
| 1154 | 15:55:17 | -25.9 | mmHg |
| 1155 | 15:55:37 | -25.9 | mmHg |
| 1156 | 15:55:57 | -26.3 | mmHg |
| 1157 | 15:56:17 | -26.3 | mmHg |
| 1158 | 15:56:37 | -121.1 | mmHg |
| 1159 | 15:56:57 | -115.5 | mmHg |
| 1160 | 15:57:17 | -127.1 | mmHg |
| 1161 | 15:57:37 | -121.1 | mmHg |
| 1162 | 15:57:57 | -116.4 | mmHg |
| 1163 | 15:58:17 | -112.7 | mmHg |
| 1164 | 15:58:37 | -122.9 | mmHg |
| 1165 | 15:58:57 | -118.7 | mmHg |
| 1166 | 15:59:17 | -114.5 | mmHg |
| 1167 | 15:59:37 | -126.1 | mmHg |
| 1168 | 15:59:57 | -121.1 | mmHg |
| 1169 | 16:00:17 | -117.3 | mmHg |
| 1170 | 16:00:37 | -113.7 | mmHg |
| 1171 | 16:00:57 | -123.3 | mmHg |
| 1172 | 16:01:17 | -119.7 | mmHg |
| 1173 | 16:01:37 | -20.3 | mmHg |
| 1174 | 16:01:57 | -24 | mmHg |
| 1175 | 16:02:17 | -24.9 | mmHg |
| 1176 | 16:02:37 | -25.9 | mmHg |
| 1177 | 16:02:57 | -25.9 | mmHg |
| 1178 | 16:03:17 | -25.9 | mmHg |
| 1179 | 16:03:37 | -112.3 | mmHg |
| 1180 | 16:03:57 | -117.3 | mmHg |
| 1181 | 16:04:17 | -112.3 | mmHg |
| 1182 | 16:04:37 | -122.4 | mmHg |
| 1183 | 16:04:57 | -118.7 | mmHg |
| 1184 | 16:05:17 | -114.5 | mmHg |
| 1185 | 16:05:37 | -123.8 | mmHg |
| 1186 | 16:05:57 | -120.6 | mmHg |
| 1187 | 16:06:17 | -116.4 | mmHg |
| 1188 | 16:06:37 | -112.3 | mmHg |
| 1189 | 16:06:57 | -121.9 | mmHg |
| 1190 | 16:07:17 | -118.3 | mmHg |
| 1191 | 16:07:37 | -114.5 | mmHg |
| 1192 | 16:07:57 | -125.2 | mmHg |
| 1193 | 16:08:17 | -120.1 | mmHg |
| 1194 | 16:08:37 | -41.6 | mmHg |
| 1195 | 16:08:57 | -23.1 | mmHg |
| 1196 | 16:09:17 | -24.9 | mmHg |
| 1197 | 16:09:37 | -25.4 | mmHg |
| 1198 | 16:09:57 | -25.9 | mmHg |
| 1199 | 16:10:17 | -25.9 | mmHg |
| 1200 | 16:10:37 | -43.9 | mmHg |
| 1201 | 16:10:57 | -120.1 | mmHg |
| 1202 | 16:11:17 | -115 | mmHg |
| 1203 | 16:11:37 | -126.1 | mmHg |
| 1204 | 16:11:57 | -120.6 | mmHg |
| 1205 | 16:12:17 | -116.4 | mmHg |
| 1206 | 16:12:37 | -112.7 | mmHg |
| 1207 | 16:12:57 | -121.9 | mmHg |
| 1208 | 16:13:17 | -118.3 | mmHg |
| 1209 | 16:13:37 | -113.7 | mmHg |
| 1210 | 16:13:57 | -125.2 | mmHg |
| 1211 | 16:14:17 | -120.1 | mmHg |
| 1212 | 16:14:37 | -116.9 | mmHg |
| 1213 | 16:14:57 | -112.7 | mmHg |
| 1214 | 16:15:17 | -122.9 | mmHg |
| 1215 | 16:15:37 | -118.7 | mmHg |
| 1216 | 16:15:57 | -20.8 | mmHg |
| 1217 | 16:16:17 | -24 | mmHg |
| 1218 | 16:16:37 | -25.4 | mmHg |
| 1219 | 16:16:57 | -25.9 | mmHg |
| 1220 | 16:17:17 | -25.9 | mmHg |
| 1221 | 16:17:37 | -25.9 | mmHg |
| 1222 | 16:17:57 | -124.3 | mmHg |
| 1223 | 16:18:17 | -115.9 | mmHg |
| 1224 | 16:18:37 | -110.9 | mmHg |
| 1225 | 16:18:57 | -121.1 | mmHg |
| 1226 | 16:19:17 | -116.9 | mmHg |
| 1227 | 16:19:37 | -112.7 | mmHg |
| 1228 | 16:19:57 | -123.8 | mmHg |
| 1229 | 16:20:17 | -119.2 | mmHg |
| 1230 | 16:20:37 | -114.5 | mmHg |
| 1231 | 16:20:57 | -125.7 | mmHg |
| 1232 | 16:21:17 | -121.5 | mmHg |
| 1233 | 16:21:37 | -116.9 | mmHg |
| 1234 | 16:21:57 | -113.2 | mmHg |
| 1235 | 16:22:17 | -123.8 | mmHg |
| 1236 | 16:22:37 | -119.2 | mmHg |
| 1237 | 16:22:57 | -27.7 | mmHg |
| 1238 | 16:23:17 | -23.1 | mmHg |
| 1239 | 16:23:37 | -24.9 | mmHg |
| 1240 | 16:23:57 | -25.4 | mmHg |
| 1241 | 16:24:17 | -25.9 | mmHg |
| 1242 | 16:24:37 | -25.9 | mmHg |
| 1243 | 16:24:57 | -59.1 | mmHg |
| 1244 | 16:25:17 | -119.7 | mmHg |
| 1245 | 16:25:37 | -114.1 | mmHg |
| 1246 | 16:25:57 | -123.8 | mmHg |
| 1247 | 16:26:17 | -119.2 | mmHg |
| 1248 | 16:26:37 | -114.5 | mmHg |
| 1249 | 16:26:57 | -126.1 | mmHg |
| 1250 | 16:27:17 | -120.6 | mmHg |
| 1251 | 16:27:37 | -116.9 | mmHg |
| 1252 | 16:27:57 | -112.7 | mmHg |
| 1253 | 16:28:17 | -123.3 | mmHg |
| 1254 | 16:28:37 | -119.7 | mmHg |
| 1255 | 16:28:57 | -115 | mmHg |
| 1256 | 16:29:17 | -126.6 | mmHg |
| 1257 | 16:29:37 | -121.5 | mmHg |
| 1258 | 16:29:57 | -117.8 | mmHg |
| 1259 | 16:30:17 | -21.7 | mmHg |
| 1260 | 16:30:37 | -24.5 | mmHg |
| 1261 | 16:30:57 | -25.4 | mmHg |
| 1262 | 16:31:17 | -25.9 | mmHg |
| 1263 | 16:31:37 | -25.9 | mmHg |
| 1264 | 16:31:57 | -25.9 | mmHg |
| 1265 | 16:32:17 | -121.9 | mmHg |
| 1266 | 16:32:37 | -115.5 | mmHg |
| 1267 | 16:32:57 | -118.3 | mmHg |
| 1268 | 16:33:17 | -120.1 | mmHg |
| 1269 | 16:33:37 | -115.9 | mmHg |
| 1270 | 16:33:57 | -111.8 | mmHg |
| 1271 | 16:34:17 | -121.9 | mmHg |
| 1272 | 16:34:37 | -117.8 | mmHg |
| 1273 | 16:34:57 | -113.7 | mmHg |
| 1274 | 16:35:17 | -125.2 | mmHg |
| 1275 | 16:35:37 | -119.7 | mmHg |
| 1276 | 16:35:57 | -115.9 | mmHg |
| 1277 | 16:36:17 | -111.8 | mmHg |
| 1278 | 16:36:37 | -123.3 | mmHg |
| 1279 | 16:36:57 | -119.2 | mmHg |
| 1280 | 16:37:17 | -23.5 | mmHg |
| 1281 | 16:37:37 | -23.5 | mmHg |
| 1282 | 16:37:57 | -24.9 | mmHg |
| 1283 | 16:38:17 | -25.4 | mmHg |
| 1284 | 16:38:37 | -25.9 | mmHg |
| 1285 | 16:38:57 | -25.9 | mmHg |
| 1286 | 16:39:17 | -84.5 | mmHg |
| 1287 | 16:39:37 | -118.3 | mmHg |
| 1288 | 16:39:57 | -113.2 | mmHg |
| 1289 | 16:40:17 | -122.9 | mmHg |
| 1290 | 16:40:37 | -117.8 | mmHg |
| 1291 | 16:40:57 | -113.7 | mmHg |
| 1292 | 16:41:17 | -124.7 | mmHg |
| 1293 | 16:41:37 | -121.1 | mmHg |
| 1294 | 16:41:57 | -116.4 | mmHg |
| 1295 | 16:42:17 | -112.3 | mmHg |
| 1296 | 16:42:37 | -122.4 | mmHg |
| 1297 | 16:42:57 | -118.3 | mmHg |
| 1298 | 16:43:17 | -114.1 | mmHg |
| 1299 | 16:43:37 | -125.2 | mmHg |
| 1300 | 16:43:57 | -121.1 | mmHg |
| 1301 | 16:44:17 | -103 | mmHg |
| 1302 | 16:44:37 | -22.1 | mmHg |
| 1303 | 16:44:57 | -24.5 | mmHg |
| 1304 | 16:45:17 | -25.4 | mmHg |
| 1305 | 16:45:37 | -25.9 | mmHg |
| 1306 | 16:45:57 | -25.9 | mmHg |
| 1307 | 16:46:17 | -25.9 | mmHg |
| 1308 | 16:46:37 | -121.9 | mmHg |
| 1309 | 16:46:57 | -115.5 | mmHg |
| 1310 | 16:47:17 | -126.1 | mmHg |
| 1311 | 16:47:37 | -120.6 | mmHg |
| 1312 | 16:47:57 | -116.4 | mmHg |
| 1313 | 16:48:17 | -111.8 | mmHg |
| 1314 | 16:48:37 | -122.4 | mmHg |
| 1315 | 16:48:57 | -118.3 | mmHg |
| 1316 | 16:49:17 | -113.7 | mmHg |
| 1317 | 16:49:37 | -125.2 | mmHg |
| 1318 | 16:49:57 | -120.1 | mmHg |
| 1319 | 16:50:17 | -116.4 | mmHg |
| 1320 | 16:50:37 | -112.3 | mmHg |
| 1321 | 16:50:57 | -122.9 | mmHg |
| 1322 | 16:51:17 | -118.3 | mmHg |
| 1323 | 16:51:37 | -18.9 | mmHg |
| 1324 | 16:51:57 | -23.5 | mmHg |
| 1325 | 16:52:17 | -24.9 | mmHg |
| 1326 | 16:52:37 | -25.4 | mmHg |
| 1327 | 16:52:57 | -25.4 | mmHg |
| 1328 | 16:53:17 | -25.4 | mmHg |
| 1329 | 16:53:37 | -111.8 | mmHg |
| 1330 | 16:53:57 | -118.3 | mmHg |
| 1331 | 16:54:17 | -113.7 | mmHg |
| 1332 | 16:54:37 | -124.3 | mmHg |
| 1333 | 16:54:57 | -118.3 | mmHg |
| 1334 | 16:55:17 | -114.5 | mmHg |
| 1335 | 16:55:37 | -127.1 | mmHg |
| 1336 | 16:55:57 | -121.9 | mmHg |
| 1337 | 16:56:17 | -117.3 | mmHg |
| 1338 | 16:56:37 | -112.7 | mmHg |
| 1339 | 16:56:57 | -123.8 | mmHg |
| 1340 | 16:57:17 | -119.2 | mmHg |
| 1341 | 16:57:37 | -115 | mmHg |
| 1342 | 16:57:57 | -127.5 | mmHg |
| 1343 | 16:58:17 | -121.5 | mmHg |
| 1344 | 16:58:37 | -49.9 | mmHg |
| 1345 | 16:58:57 | -22.1 | mmHg |
| 1346 | 16:59:17 | -24.5 | mmHg |
| 1347 | 16:59:37 | -25.4 | mmHg |
| 1348 | 16:59:57 | -25.4 | mmHg |
| 1349 | 17:00:17 | -25.9 | mmHg |
| 1350 | 17:00:37 | -25.4 | mmHg |
| 1351 | 17:00:57 | -121.1 | mmHg |
| 1352 | 17:01:17 | -115.5 | mmHg |
| 1353 | 17:01:37 | -111.8 | mmHg |
| 1354 | 17:01:57 | -121.1 | mmHg |
| 1355 | 17:02:17 | -116.9 | mmHg |
| 1356 | 17:02:37 | -111.3 | mmHg |
| 1357 | 17:02:57 | -121.1 | mmHg |
| 1358 | 17:03:17 | -118.3 | mmHg |
| 1359 | 17:03:37 | -114.5 | mmHg |
| 1360 | 17:03:57 | -109.5 | mmHg |
| 1361 | 17:04:17 | -119.2 | mmHg |
| 1362 | 17:04:37 | -117.3 | mmHg |
| 1363 | 17:04:57 | -113.2 | mmHg |
| 1364 | 17:05:17 | -125.2 | mmHg |
| 1365 | 17:05:37 | -120.6 | mmHg |
| 1366 | 17:05:57 | -20.3 | mmHg |
| 1367 | 17:06:17 | -24 | mmHg |
| 1368 | 17:06:37 | -25.4 | mmHg |
| 1369 | 17:06:57 | -25.9 | mmHg |
| 1370 | 17:07:17 | -25.9 | mmHg |
| 1371 | 17:07:37 | -25.9 | mmHg |
| 1372 | 17:07:57 | -111.8 | mmHg |
| 1373 | 17:08:17 | -118.3 | mmHg |
| 1374 | 17:08:37 | -113.7 | mmHg |
| 1375 | 17:08:57 | -123.3 | mmHg |
| 1376 | 17:09:17 | -120.1 | mmHg |
| 1377 | 17:09:37 | -115.9 | mmHg |
| 1378 | 17:09:57 | -124.7 | mmHg |
| 1379 | 17:10:17 | -120.1 | mmHg |
| 1380 | 17:10:37 | -115.5 | mmHg |
| 1381 | 17:10:57 | -111.8 | mmHg |
| 1382 | 17:11:17 | -121.5 | mmHg |
| 1383 | 17:11:37 | -118.3 | mmHg |
| 1384 | 17:11:57 | -114.1 | mmHg |
| 1385 | 17:12:17 | -109.5 | mmHg |
| 1386 | 17:12:37 | -121.5 | mmHg |
| 1387 | 17:12:57 | -36.9 | mmHg |
| 1388 | 17:13:17 | -22.1 | mmHg |
| 1389 | 17:13:37 | -24 | mmHg |
| 1390 | 17:13:57 | -24.9 | mmHg |
| 1391 | 17:14:18 | -25.4 | mmHg |
| 1392 | 17:14:38 | -24.9 | mmHg |
| 1393 | 17:14:57 | -48.5 | mmHg |
| 1394 | 17:15:17 | -120.6 | mmHg |
| 1395 | 17:15:37 | -115.5 | mmHg |
| 1396 | 17:15:57 | -110.4 | mmHg |
| 1397 | 17:16:17 | -121.1 | mmHg |
| 1398 | 17:16:37 | -117.3 | mmHg |
| 1399 | 17:16:57 | -113.2 | mmHg |
| 1400 | 17:17:17 | -122.9 | mmHg |
| 1401 | 17:17:37 | -118.3 | mmHg |
| 1402 | 17:17:57 | -114.1 | mmHg |
| 1403 | 17:18:17 | -127.1 | mmHg |
| 1404 | 17:18:37 | -120.1 | mmHg |
| 1405 | 17:18:57 | -116.9 | mmHg |
| 1406 | 17:19:17 | -112.7 | mmHg |
| 1407 | 17:19:37 | -124.3 | mmHg |
| 1408 | 17:19:57 | -120.6 | mmHg |
| 1409 | 17:20:17 | -21.3 | mmHg |
| 1410 | 17:20:37 | -24 | mmHg |
| 1411 | 17:20:57 | -24.9 | mmHg |
| 1412 | 17:21:17 | -25.4 | mmHg |
| 1413 | 17:21:37 | -25.4 | mmHg |
| 1414 | 17:21:57 | -25.4 | mmHg |
| 1415 | 17:22:17 | -109.9 | mmHg |
| 1416 | 17:22:37 | -117.8 | mmHg |
| 1417 | 17:22:57 | -113.2 | mmHg |
| 1418 | 17:23:17 | -122.9 | mmHg |
| 1419 | 17:23:37 | -119.2 | mmHg |
| 1420 | 17:23:57 | -115.9 | mmHg |
| 1421 | 17:24:17 | -124.7 | mmHg |
| 1422 | 17:24:37 | -119.7 | mmHg |
| 1423 | 17:24:57 | -115.5 | mmHg |
| 1424 | 17:25:17 | -112.3 | mmHg |
| 1425 | 17:25:37 | -121.9 | mmHg |
| 1426 | 17:25:57 | -117.8 | mmHg |
| 1427 | 17:26:17 | -113.2 | mmHg |
| 1428 | 17:26:37 | -109 | mmHg |
| 1429 | 17:26:57 | -119.7 | mmHg |
| 1430 | 17:27:17 | -26.8 | mmHg |
| 1431 | 17:27:37 | -24 | mmHg |
| 1432 | 17:27:57 | -25.4 | mmHg |
| 1433 | 17:28:17 | -25.9 | mmHg |
| 1434 | 17:28:37 | -26.3 | mmHg |
| 1435 | 17:28:57 | -26.3 | mmHg |
| 1436 | 17:29:17 | -72 | mmHg |
| 1437 | 17:29:37 | -116.4 | mmHg |
| 1438 | 17:29:57 | -113.2 | mmHg |
| 1439 | 17:30:17 | -124.7 | mmHg |
| 1440 | 17:30:37 | -119.7 | mmHg |
| 1441 | 17:30:57 | -116.9 | mmHg |